## Sheet1
滕州市妇幼保健院医学装备设备参数表
设备名称 |  | 电脑中频治疗仪 | 预算（万元） | 1.60万
一、技术参数 | 技术参数： 1、额定输入功率：130VA。 2、电压：220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3、尺寸：380×310×120mm，允差±20mm。 4、显示方式：7寸液晶显示。 ▲5、输出通道：两路中频加透热输出、两路离子导入直流输出、一路干扰电输出。 6、中频频率：2kHz～10kHz，单一频率允差±10％。 7、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。 ▲8、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～250us，允差±10％。调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波等幅波。调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 10、处方：60个。 11、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 13、干扰电 13.1工作频率：4kHz，允差±10％。 13.2调制频率：0.125Hz，允差±10％。 13.3差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 16、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 17、电极板温度：38～55℃，6档可调，允差±3℃。 18、治疗时间内置于处方中，治疗结束有声音提示。
二、商务条款 | 1.整机免费保修≥二年，终身维护及软件免费升级，质保期内每年免费上门维护保养服务不少于4次并提供纸质记录单/工单；免费一年四次工程师维护保养。有故障2小时响应，4小时内回复正常工作，特殊情况不超过1个工作日。提供仪器的SOP文件。 2.安装培训：设备成交企业免费负责设备的安装培训，培训分为临床应用培训和工程师维修维护培训。临床应用培训要达到临床科室及使用科室要求，工程师维修维护培训要达到工程师具被独立处理各类故障的能力。 3.资质要求：投标人必须出具制造厂家授予的与该项目相对应的《项目授权书》、《质保证书》、《原产地证明》原件。 4.设备验收：设备安装完毕后成交方需履行采购方验收手续，验收时成交方应提供要求的资质文件、随机文件等进行验收，缺项或不符合法规要求，采购方不予验收。 5.信息化连接：如与院内信息化系统连接，设备成交企业负责相关因接口对接产生的费用。