## Sheet1
滕州市妇幼保健院医学装备招标参数上报表
一、技术 参数 | 电子针疗仪 1.电源：内部电源DC9V;电源适配器（输入AC220V±22V 50H±1HZ;输出DC9V 2.输出功率：10.0vA 3.输出脉冲波形：非对称双向脉冲波 4.输出脉冲路数：六路输出 5.最大输出功率：0.3VA(250Ω负载阻抗下) 6.输出脉冲频率:1-100Hz可调，允差为±15% 工作模式：连续波工作模式：连续 断续波工作模式：工作15s,停5s 疎密波工作模式：疏波频率与密波频率之比是1：5，疏波工作5s,密波工作10s(断续波，疏密波时间允差为±15%） 7.输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下) 8.输出直流分量：0 9.输出脉冲宽度：0.2ms±30%(EMC检测基本性能） 适用范围：供人体穴位进行低频电脉冲治疗，适用于腰酸背痛，神经麻痹，肌肉酸楚痛症，痹症的辅助治疗。 低频电子脉冲治疗仪 1、★输出波形：单向三角波。 2、★输出频率：2Hz-998Hz. 3、★脉冲宽度：70μs～300μs可调，允差±10%。 4、单个脉冲能量：不大于300mJ 5、脉冲周期：1ms～333ms，允差±10%。 6、输出电流：≤50mA。 7、最大输出电压：≤200VP-P。 8、开路电压：<500V 9、★输出模式（治疗模式）：3种固定模式；6种自动模式；25种组合模式。 10、治疗时间：5min～30min范围内可调， 11、具有单通道四个吸附电极输出的功能； 12、★具有2/4电极输出，可进行多种方式组合选择； 13、具有输出强度患者感觉平衡的调节功能； 14、输出方式：吸附电极输出 15、★吸附模式：快速16次/min、慢速13次/min、连续三种模式。 16、★吸附压力：强、弱两档可调，强档吸附压力范围25KP-30KP,弱档吸附压力范围20KP-25KP
二、商务条款 | 1.整机免费保修≥二年，终身维护及软件免费升级，质保期内每年免费上门维护保养服务不少于4次并提供纸质记录单/工单；免费一年四次工程师维护保养。有故障2小时响应，4小时内回复正常工作，特殊情况不超过1个工作日。提供仪器的SOP文件。 2.安装培训：设备成交企业免费负责设备的安装培训，培训分为临床应用培训和工程师维修维护培训。临床应用培训要达到临床科室及使用科室要求，工程师维修维护培训要达到工程师具被独立处理各类故障的能力。 3.资质要求：投标人必须出具制造厂家授予的与该项目相对应的《项目授权书》、《质保证书》、《原产地证明》原件。 4.设备验收：设备安装完毕后成交方需履行采购方验收手续，验收时成交方应提供要求的资质文件、随机文件等进行验收，缺项或不符合法规要求，采购方不予验收。 5.信息化连接：如与院内信息化系统连接，设备成交企业负责相关因接口对接产生的费用。