## Sheet1
滕州市妇幼保健院医学装备参数表
设备名称 |  | 预算（万元）：8.8万元
一、 技术参数 | 艾灸仪参数 一、 产品主要安全特征： 1. 按防电击类型分类：Ⅰ类设备。 2. 按运行模式分类：连续运行。 3. 艾灸仪的额定电压和频率：～220V，50Hz。 4. 艾灸仪的输入功率：800VA。 5. 工作噪声：≤60dB。 二、 功能特点： 1. 治疗时间：1-60min可调，设备连续工作时间：≥8小时。 2. 输出温度调节范围：38℃-56℃可调，且配备双重温度保护装置，防止设备超温烫伤患者。 3. 具备超温警示功能，。 4. 双通道独立控制，可同时治疗两位患者或同时治疗两个不同部位。 5. 设备安全刹车装置，轻巧灵活。 6. ★采用气动智能机械臂杆，艾灸仪探头可360°调节，提供人性化的设计理念，可按临床医护人员要求定点治疗。 7. 配备红光，治疗时可开启红光照射于皮肤表面，红光的热透作用，可以促进血液循环，提升艾灸治疗效果。 8. ★隐藏抽拉式艾饼盒，让艾饼在实时温艾过程中渗出的艾叶得到有效的释放，治疗效果更佳。 9. ★艾饼可双面加热，解决了单面加热需人工翻面，艾饼加热不充分等问题。 搭配能量裙配合治疗，确保艾饼热量效果最大化，有利于防止艾饼药性向外挥发。 坐式熏蒸床参数 一、技术参数 1. 电源:220V 频率：50Hz 2. 功率：2300VA 3. 熏蒸仓内的温度可在35-75℃范围内调节 4. 设定时间范围：1-99min范围内调节，连续工作时间不少于8个小时 5. 熏蒸床的蒸汽发生器容积≥3000ml 6. 最大熏蒸量≥650ml/h 7. 具有臭氧杀菌装置：每次≤3min 8. ★设有舱内座位高低度调节：0-100 MM 9. 满足体重≥100公斤、身高≥175CM 二、功能特点 1．控制面板：采用防水触摸控制系统，液晶显示，温度、时间、由高亮数码电子灯光显示。 2．设有双重恒温装置，低水位自动报警。 3．设有漏电保护系统和防干烧装置。 4．蒸汽发生锅内水位自动控制、自动进水。 5．手持式喷淋装置，方便清洗患者熏蒸后的残留物以及清洗设备。 6．两组红光疗法，照射面积大，可以促进伤口和溃疡的愈合，促进骨折愈合等功效。 7．配有MP3音乐辅助功能，为患者提供减压疗法。 8．★有两种加热模式：快速预热和常规加热；以缩短患者等候时间。 9．自动臭氧消毒系统，杀菌、消毒彻底，避免交叉感染。 10．采用绿色环保医用亚克力材料，一次性成型，美观耐用。 11．★配有两个香熏装置，当作用药物在加热熏蒸过程中，可以去除中药气味，给患者良好的熏蒸坏境。 三、商务要求： 企业被国家中医药管理局评为《第一批推荐中医诊疗》推广产品，提供证明文件。 企业入选国家中医药管理局《中医诊疗设备评估选型目录 》，提供证明文件。 ★企业被国家中医药管理局评为中医诊疗设备生产示范基地，提供证明文件。
二、 商务条款 | 1.整机免费保修≥3年，终身维护及软件免费升级，质保期内每年免费上门维护保养服务不少于4次并提供纸质记录单/工单；免费一年四次工程师维护保养。有故障2小时响应，4小时内恢复正常工作，特殊情况不超过1个工作日。提供仪器的SOP文件。机器必须用的耗材，统一报价，例如：艾饼需支持市面上常用型号。 2.安装培训：设备成交企业免费负责设备的安装培训，培训分为临床应用培训和工程师维修维护培训。临床应用培训要达到临床科室及使用科室要求，工程师维修维护培训要达到工程师具备独立处理故障的能力。 3.资质要求：投标人必须出具制造厂家授予的与该项目相对应的《项目授权书》、《质保证书》、《原产地证明》原件。 4.设备验收：设备安装完毕后成交方需履行采购方验收手续，验收时成交方应提供要求的资质文件、随机文件等进行验收，缺项或不符合法规要求，采购方不予验收。