| 滕州市妇幼保健院医学装备招标参数上报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备/耗材名称 |  |  | 口腔综合治疗台管路消毒一体机 | 预算金额（元） |  | 4.9万 |
| 申请科室负责人签字 |  |  |  | 参数上报日期 |  | 年 月 日 |
| 一、技术 参数 | 1.用途：口腔综合治疗台（牙椅）管路清洗消毒； 2.供水范围：5台牙椅（备注：5台牙椅分布在两个不相邻的房间）； 3.设备类型：一拖一5台或者一拖多2台； 4.价格：设备总价格不能超过招标控制价。 5.设备符合国标GB28234-2020酸性电解水生成器卫生要求； 6.pH值范围：5.0-6.5（标准）； 7.有效氯浓度：浓度可调节，具有常规工作模式和消毒模式，消毒效果符合国家标准； 8.水生成量:能够同时满足5台牙椅正常工作； 9.占地面积：单台设备≤0.5㎡； 10.工作方式：自动配比、定量生产； 11.有效杀灭各种常见细菌、病毒、霉菌、细菌孢子等，可达到99.99%的除菌率； 12.提供设备制水PH值、有效氯浓度、杀灭微生物效果的第三方检测报告，提供设备制水无毒、无刺激等的第三方检测报告，提供生活饮用水及物表消毒第三方检测报告； 13.提供常规耗材的价格及预估年用量，提供易损配件的使用寿命及价格； 14.提供整机的设计寿命。 |  |  |  |  |  |
| 二、商务条款 | 1.质保及服务承诺： 1.1质保期≥5年； 1.2保修期内提供完全免费服务，不收取任何费用； 1.3提供终身售后服务，免费技术咨询及软件升级； 1.4设备故障时，质保期内2小时响应，24小时内排除故障，必要时提供备用机； 1.5提供质保期满后上门服务的价格。 2.验收标准： 2.1设备到达采购方指定地点后，由供应商和采购方约定时间根据合同要求进行验收； 2.2供应商免费运输、装卸、安装、调试设备，待设备正常使用后，由供应商向采购方申请正式验收； 2.3供应商按照采购方的验收管理制度和流程准备好验收资料，按约定时间验收设备； 2.4供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便日后管理和维护； 2.5供应商免费培训设备操作人员，使其学会正常操作和日常维护； 2.6供应商免费培训采购方工程师，使其具有初步判断故障，解除常见故障的能力。 3.验收依据： 3.1采购合同及附件文本； 3.2国家相应的标准、规范； 3.3招标文件、投标文件等； 3.4易损配件、备件报价单； 3.5厂家资质等其他相关资料。 |  |  |  |  |  |
| 医学装备科意见 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |