日立移动式X射线摄影系统（Sirius130P）蓄电池更换方案

一、设备基础信息

1.设备名称：移动式X射线摄影系统

2.规格型号：Sirius130P

3.故障现象：设备运行过程中频繁提示故障代码“A61”，充满电后曝光一次就出现滴滴报警声。基本确定为蓄电池性能衰减，需进行整体更换。

二、采购要求

（一）适配Sirius130P型号移动式X射线摄影系统的蓄电池，数量：15块。

（二）蓄电池参数要求（需完全匹配设备工况）

1.额定电压：12V（精准匹配设备供电标准，避免电压不兼容导致设备损坏）；

2.额定容量：≥17Ah（保障设备单次充电后满足临床连续摄影需求，续航能力不低于原厂标配电池）；

3.浮充电压：13.5V-13.8V（符合设备充电管理系统参数，确保浮充状态下电池稳定储能，延长使用寿命）；

4.循环使用充电电压：14.4V-15.0V（适配设备充电模块输出标准，实现高效、安全充电）；

5.初始电流：≤6.8A（避免启动电流过大对设备电路造成冲击，保障运行稳定性）；

6.兼容性：需与Sirius130P型号设备的电池接口、充电系统、控制系统完全兼容，安装后无需额外调试即可正常使用，无兼容性故障。

（三）质量与质保要求

1.蓄电池需符合国家相关行业标准及安全规范，具备产品合格证书、检测报告；

2.质保期：自蓄电池安装调试合格之日起，提供12个月的质保服务。质保期内如出现电池容量衰减、充放电异常、接口松动等质量问题时，供应商需在48小时内响应，免费提供维修或更换服务；

三、配套服务要求

1.免费安装调试，确保设备各项性能达标，故障代码“A61”完全消除，无报警现象，曝光功能正常；

2.蓄电池安装后供应商免费提供1次整机维护服务，确保设备整体运行状态良好。

四、验收标准

1.蓄电池外观无破损、漏液、变形，接口完好，参数与采购要求一致；

2.安装后充放电正常，单次充满电后连续曝光不少于50次；

3.供应商需提供产品合格证书、检测报告、安装调试报告等相关资料。